## Especificaciones mínimas
Clasificación del elemento | Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Cantidad solicitada | Forma de cumplimiento | Documento en el que se encuentra la forma de cumplimiento de la especificación | Folio donde se evidencia
Equipo | Máquina de anestesia | 1.Pantalla digital táctil | 2
2.Tiempo de respaldo de la batería interna al menos 45 minutos
3.Mezclador de gases controlado mecánicamente con medición de flujo
4.Flujo de gas fresco de al menos 12 l/min
5.Concentración de O2 de 21 a 100 %
6.Todos los componentes para la conducción de gas del paciente deben ser esterilizables en autoclave.
7.Con sensor de oxígeno paramagnético
Modos de ventilación estándar
8.1Manual /espontánea (Man/Spon)
8.2 Controlada por volumen: (VC-CMV)
8.3 Controlada por presión: (PC-CMV)
8.4 Controlada por volumen, sincronizada (VC- SIMV)
8.5 Controlada por presión, sincronizada (PC- SIMV)
8.6 CPAP / PSV
9.Parámetros de ajuste
9.1 Frecuencia respiratoria (FR) hasta mínimo 100 /min
9.2 Tiempo inspiratorio (Ti) hasta mínimo 5 segundos
9.3 Relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio (I:E) de 1:8 a 2:1 o mayor
9.4 Volumen tidal (VT) hasta mínimo 1500 ml
9.5 Umbral de trigger (Trigger) hasta mínimo a 10 l/min
9.6 Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP hasta mínimo 30 (cmH2O) o mejor
9.7 Limitación de presión (Pmax) PEEP hasta mínimo 80 (cmH2O)
10. Sistema de medición y monitorización
10.1 Visualización simultánea en tiempo real de: concentración de CO2, O2, y agentes anestésicos, presión en las vías respiratorias, flujo inspiratorio y espiratorio.
10.2 Monitorización: Volumen minuto (VM) y volumen tidal, frecuencia respiratoria, presión inspiratoria pico, presión meseta, presión media en las vías aéreas, distensibilidad dinámica, resistencia, elastancia.
10.3 Con sistema de medición de gas de paciente: Concentración de gas inspiratorio y expiratorio de O2, CO2 y agentes anestésicos, identificación automática de isoflurano, sevoflurano, desflurano, halotano, enflurano, detección de mezclas de gases anestésicos.
10.4 Con sistema de medición para capnografía y gases
Equipo | Desfibrilador | 1. Desfibrilador con accesorios para paciente ADULTO - PEDRIATRICO | 2
1.1. Equipo de corriente alterna y batería recargable
1.2. Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continúo integrado
1.3. Con selector de nivel de energía para descarga bifásica
1.4. Con sistema para probar descarga
1.5. Tiempo de carga máximo de 8 segundos para máxima carga
1.6. Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación) y marcapasos
1.7. Administración de descargas mediante electrodos de desfibrilación multifunción o palas
2. Monitor:
2.1. Pantalla LCD o TFT a color de mínimo 7"
2.2. Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 o 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.3 Con alarmas que permitan identificar alteraciones en la monitorización del ECG
2.4. Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y del nivel de carga de la batería.
2.5. Con opción de software de visualización de informes de descargas
3. Palas:
3.1. Para descargas externas convertibles adulto-pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
3.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
3.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
4. Sistema de Registro:
4.1. Impresora interconstituida al equipo
4.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. Disponibilidad de marcar: Reporte de fibrilación
4.3 Reporte del resumen de eventos
4.4Modo de impresión manual y automático seleccionable por el usuario.
5. Batería:
5.1. Recargable e integrada.
5.2. Que permita dar al menos 100 desfibrilaciones a 270 J, carga máxima o 3 horas de monitoreo continuo como mínimo, o Mínimo 120 minutos de marcapaso en modo continuo.
5.4. Tiempo de carga del equipo máximo 4 horas
6. Marcapasos:
6.1. Marcapasos externo interconstruido usando electrodos auto adheribles.
6.2. Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos 0 hasta 200 mA o mayor.
6.3. Duración de pulso de 30 milisegundos o menor.
6.4. Frecuencia de marcapasos ajustable en pasos en el rango de 40 pulsos por minuto o menor y 170 pulsos por minuto o mayor.
6.5. Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
6.6. Presentar parámetros en pantalla y/o registrador.
7. Con posibilidad de medir SPO2
8. Aprobado por la CE o FDA
Equipo | Monitor de Signos vitales (cirugía) | 1. Monitor configurado o modular de manejo táctil o teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora. Con accesorios para paciente ADULTO | 2
2. Pantalla: Tipo LED, LCD o TFT o mayor, 12 pulgadas o más. A color
3. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica
4. Detección de marcapasos
5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 5 curvas simultáneas.
6. ECG
6.1. Frecuencia cardiaca.
6.2. ECG, que permita el despliegue de al menos 2 curvas, a elegir de entre 3 derivaciones.
6.3. Detección de mínimo 13 Arritmias SISTOLE, VFIB/VTAC, VT>2, PARES, BIGEMINIA, TRIGEMINIA, R EN T, PVC, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, LATID FALTANTES, IRR, PNC, PNP, VBRADY, VENT.
7. Saturación de Oxigeno (SPO2)
7.1 Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 0 a 100% Despliegue numérico y gráfico.
7.2 Rango de 0 a 120 rpm adulto y 0 a 150 rpm neonato/pediátrico
7.3 Sensores de SpO2 tipo pinza desinfectable
7.4 Opcional SPO2 nellcor o massimo
8. Presión No Invasiva (NIBP)
8.1. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). El equipo debe tener la capacidad de identificar cambios hemodinámicos en el paciente y hacer tomas de presión no invasivas de forma automática.
8.2. Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal).
8.3. Con intervalos de tiempo automático mínimo entre 1 hasta 480 minutos
8.4. Modos para la toma de presión: manual, automática y continuo a diferentes intervalos de tiempo.
9.Que cuente con dos canales para medición de temperatura
10. Módulo CO2
10.1 Equipo con posibilidad de módulo de capnografía
10.2 Límite de alarma de apnea 10-40s
12. Alarmas:
12.1. Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
12.2. Alarma de apnea.
12.3. Alarma del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor.
12.4. Con silenciador de alarmas.
12.5. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros
13. Con batería interna de litio recargable con duración de 2 horas o más y con cargador
14. Posibilidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
15. Peso de 5,5 Kg o menor
16. Software en español
17. Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
18. Aprobado por la CE o FDA
19. Con puerto LAN, USB incluido
20. Tendencias de 120 horas o más seleccionables en diferentes tiempos, seleccionables por el usuario.
22. Gases anestésicos
23. Con presión Invasiva
Equipo | Monitor de Signos vitales (recuperación) | 1.Pantalla: Tipo LCD o TFT o mayor, A color | 8
2. ECG,
2.1 Que permita el despliegue de al menos 2 curvas
2.2 Detección de Arritmias
3. Saturación de Oxigeno (SPO2)
3.1 Saturación de Oxigeno (SPO2): rango de 0 a 100% Despliegue numérico y gráfico.
4. Respiración:
4.1 Rango mínimo de 0 hasta 100 rpm
5. Presión no Invasiva (NIBP)
5.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
5.2 Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal)
5.3 Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300 mmHg
5.4 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
5.5 Con medición de presión invasiva
6. Temperatura
6.1 Dos Canales
6.2 Rango de medición de 0 a 50° C
7. Alarmas
7.1 Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
7.2 Con silenciador de alarmas.
7.3 Que permita revisar y modificar los límites superior e inferior
7,4 Alarma de apnea
7.5 Con batería interna litio recargable con duración de 4 horas o mas
7.6 Software en español
7.7 Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Equipo | Lámpara cielítica | 1. Equipo fijo para iluminar el campo quirúrgico durante la exploración o maniobras quirúrgicas dentro de quirófanos | 2
2. Columna fija al techo.
3. Dos brazos articulados porta lámparas
4. Con giro rotatorio de 360º
5. Integrada por 2 lámparas
5.1. Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
5.2. Con fuente de luz led blanca
5.3. Temperatura de color 5600 º Kelvin o menor
5.4. Índice de rendimiento de color de 95% o mayor.
5.5 Diámetro de los cabezales de la lámpara máximo de 620 mm
5.6 Diámetro del campo de luz 200 mm
5.7 Energía de radiación 560 W/m2 o menor por cabezal.
5.8 Intensidad luminosa homogénea de 120.000 a 160.000 luxes a 1m de distancia de la fuente por cada satélite
5.10 Leds con luz blanca con tiempo de vida de 50000 horas o mayor.
6. Panel de control electrónico en pared y cabezal para encendido, apagado y aumento y disminución de la intensidad luminosa.
7. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección, con cuerpo de aluminio y/o polímero y cubierta de cristal o polímero.
8. Índice de reproducción cromática Ra 95 o mayor
10. Mangos desmontables y esterilizables.
11 instalación
11. Especificar el peso del equipo
Equipo | Mesa de cirugía | 1. Mesa quirúrgica electrohidráulica | 2
2. Capacidad de carga estática de mínimo 250 Kg
3. Ruedas con sistema de frenos
4. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm como mínimo
5. Ancho del tablero de la mesa de 50 cm como mínimo
6. Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil
7. Superficie radiolúcida accesible al equipo de rayos X
8. Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera
9. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de 30º/ -45º grados como mínimo.
10. Control remoto o de mano alámbrico para los movimientos electrohidráulicos, con panel resistente e impermeable
11. Sistema de emergencia manual que permita el control de los movimientos de la mesa en caso de falta de fluido eléctrico
12. Cojines antiestáticos, removibles, sin costuras y termosellado, con memoria para prevención de ulceras, anti escaras y de fácil limpieza de mínimo 6 cm. fijación de colchoneta a través de tiras de gel que proveen mayor adhesión e higiene
13. Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis. Miembros inferiores o piernas
14. Debe permitir el fácil acceso de la Unidad Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.
15. Vida útil superior a 8 años
16. Que realice los siguientes movimientos electrohidráulicos:
16,1. Elevación y descenso que cubra el rango de 72 a 105 cm como mínimo, con respecto al piso y sin colchoneta
16. 2 Fowler de 75/-50 grados
16. 3 Trendelenburg de 30 grados como mínimo
16. 4 Trendelenburg inverso de 30 grados como mínimo
16. 5 Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20 grados como mínimo
16. 6 Desplazamiento longitudinal del tablero de 25 cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C.
17. Accesorios
17.1 placa de cabeza
17.2 Placa de piernas
17.3 Arco de Anestesia
17.4 Apoya Brazos
17.5 Kit de ortopedia extensión de miembros Inferiores - Equipo de extensiones - Mandril de fijación - Carro para equipo de extensiones - Placa de asiento para posicionamiento lateral - Equipo para apoyar la pierna - Barra de contra tiro posición lateral
17.6 Kit de Artroscopia de hombros - Apoya cabeza - Pieza de sujeción - Placa para artroscopia de hombros
17.7 Estribos Gopel, Pernera Gopel, Clamp de fijación
18.8 Accesorios de fijación de tibia
18.9 Sistema posición de menisco
18.10 Sistema de posicionamiento de rodilla
Equipo | Electrocardiógrafo | 1. Pantalla LDC O TFT de minimo 5"" con visualización de curvas y valores numéricos | 2
Procesamiento
2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea de 12 derivaciones
3. Bateria recargable
4. Al menos señalización y/o alarma de mala conexión de electrodos.
5. Al menos 3 velocidades diferentes
6. Sensibilidad minimo 3
7. Almacenamiento minimo de 100 ECG
8. Impresora termica
9. Alimentación de 100/240V - 50/60 Hz"
10. Sistema de alarmas para: Fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, bradicardia
11. Protección de desfibrilador
12. Funciones de adquisición de la señal: mensajes de derivación desconectada, rechazo de ruido y oscilación de la base
13. Medición de la frecuencia cardiaca que permita medir a 240 lpm o mayor
14. Tiempo de arranque: Menos de 7 segundos
15. Información del paciente aceptada: ID paciente, fecha de nacimiento, sexo
Pantalla
16. Pantalla mínimo de 4,3", LED, TFT o LCD en color
17. Software interpretativo para pacientes adultos y pediátricos que detecte por lo menos: arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Análisis de segmento ST
18. Datos visualizados: Ritmo cardiaco, ID de paciente, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, visualización estándar de 12 derivaciones.
Impresora
19. Térmica con papel térmico
20. Que permita una velocidad de 25 mm/s o menor y 50 mm/s
21. Número de trazos: 3 derivaciones + 1 ritmo o 3 derivaciones; seleccionable por el usuario
Teclado
22. Tipo membrana con respuesta táctil o teclado de software en pantalla
Almacenamiento
23. Almacenamiento interno o externo: 200 ECG en la memoria externa (tarjeta SD)
Formato de datos
24. Almacenamiento del ECG en formatos XML y/o PDF
Batería
25. Recargable de litio
26. Capacidad de la batería mínimo de 7,2 V a 4800 Miliamperios
27. Mínimo 100 minutos de impresión de ritmo o mínimo 6 horas de funcionamiento continuo
28. Con garantía mínimo de 2 años
29. Con carro de transporte
Equipo | Laringoscopio | 1. Mango | 2
1.1 Hecho de metal y que no cause corrosión.
1.2 Acabado acanalado o rugoso.
1.3 Compatibles con todos los modelos de hojas.
2. Alimentación por baterías recargables o alcalinas.
2.1 Tipo C, tipo D o tipo AA.
3. Iluminación
3.1 Por Fibra óptica.
3.2 Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo
4. Hojas hechas de acero inoxidable.
4.1.- Tipo Macintosh (curva sin aristas ni ángulos) o Miller (recta).
5. Existen diferentes medidas, que son a elección de las necesidades del servicio y pueden ser:
5.1 - Neonatal. 0 (Macintosh) y/o 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y/o Miller).
5.2.- Adultos. 3 y 4 (Macintosh y/o Miller).
Equipo | Aspirador de vacío 2L | 1.Máximo vacío entre -675 -680 mmHg | 2
2.Flujo mínimo de 40 L/min
3.Botellas de mínimo 2 litros
4.Nivel de ruido menor a 60 d.B
5.Sistema de trabajo operación continua
Equipo | Regulador vacío | 1. Cuerpo de protección fabricado en ABS duradero y de alta calidad | 5
2. Capacidad de Vacío de 0 - 760mmHg
3. Manómetro Integrado
4. Posee una Gran Perilla reguladora de Flujo
5. Precisión del medidor de: +/- 4 ~ 10 %
6. Peso máximo de 0.5 Kg
Equipo | Regulador de oxígeno tipo YUGO | 1. Regulador de Oxigeno con Manómetro | 4
2. Para Flujos de 0 a 15 Lpm
3. Presión de salida entre 45 y 55 psi
4. Manómetro de Presión hasta 3000 psi
Equipo | Flujómetros | 1.Capacidad 0-15 Litros | 20
2. Configuración simple
3. Tipo de conexión chemetron
4. Calibrado a 50 psi
5. Precisión lectura 10%
6. Salida roscada para acople de humidificador
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 30x15 cm | Cubetas en acero inoxidable con tapa 30 x 15 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 15x10 cm | Cubetas en acero inoxidable con tapa 15 x 10 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 23x12 cm | Cubetas en acero inoxidable con tapa 23x12 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cureta Buck #1 roma (Cureta para procedimientos menores) | Cureta (procedimients menores) acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 4
Instrumental quirúrgico | Cureta volkmann de 17 cm por 8 mm | Cureta volkmann de 17 cm por 8 mm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 6
Instrumental quirúrgico | Disector de Lanegenbeck de 19 cm (Elevador de periostio de Lanegenbeck) | Acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 4
Instrumental quirúrgico | Pinza de diseccion con garra de 14 cm | Pinza de diseccion con garra de 14 cm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Pinza de diseccion con garra de 16 cm | Pinza de diseccion con garra de 16 cm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 1
Instrumental quirúrgico | Riñonera | Riñonera, 23 cm de largo x 12cm de ancho (± 2cm en cada medida), material acero inoxidable, mínimo 5 años de garantía | 30
Instrumental quirúrgico | Tijera metzenbaun curva de 20 cm | Tijera metzenbaun curva de 20 cm, acero quirúrgico grado médico, mínimo 5 años de garantía | 2

## Validación cumplimiento especif
Clasificación del elemento | Nombre de la dotación | Marca y modelo ofertados | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Cantidad solicitada | Observaciones a la forma de cumplimiento
Equipo | Máquina de anestesia | Draëger ATLAN 300 | 1.Pantalla digital táctil | 2
2.Tiempo de respaldo de la batería interna al menos 45 minutos
3.Mezclador de gases controlado mecánicamente con medición de flujo
4.Flujo de gas fresco de al menos 12 l/min
5.Concentración de O2 de 21 a 100 %
6.Todos los componentes para la conducción de gas del paciente deben ser esterilizables en autoclave.
7.Con sensor de oxígeno paramagnético
Modos de ventilación estándar
8.1Manual /espontánea (Man/Spon)
8.2 Controlada por volumen: (VC-CMV)
8.3 Controlada por presión: (PC-CMV)
8.4 Controlada por volumen, sincronizada (VC- SIMV)
8.5 Controlada por presión, sincronizada (PC- SIMV)
8.6 CPAP / PSV
9.Parámetros de ajuste
9.1 Frecuencia respiratoria (FR) hasta mínimo 100 /min
9.2 Tiempo inspiratorio (Ti) hasta mínimo 5 segundos
9.3 Relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio (I:E) de 1:8 a 2:1 o mayor
9.4 Volumen tidal (VT) hasta mínimo 1500 ml
9.5 Umbral de trigger (Trigger) hasta mínimo a 10 l/min
9.6 Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP hasta mínimo 30 (cmH2O) o mejor
9.7 Limitación de presión (Pmax) PEEP hasta mínimo 80 (cmH2O)
10. Sistema de medición y monitorización
10.1 Visualización simultánea en tiempo real de: concentración de CO2, O2, y agentes anestésicos, presión en las vías respiratorias, flujo inspiratorio y espiratorio.
10.2 Monitorización: Volumen minuto (VM) y volumen tidal, frecuencia respiratoria, presión inspiratoria pico, presión meseta, presión media en las vías aéreas, distensibilidad dinámica, resistencia, elastancia.
10.3 Con sistema de medición de gas de paciente: Concentración de gas inspiratorio y expiratorio de O2, CO2 y agentes anestésicos, identificación automática de isoflurano, sevoflurano, desflurano, halotano, enflurano, detección de mezclas de gases anestésicos.
10.4 Con sistema de medición para capnografía y gases
Equipo | Desfibrilador | Mindray Benehearth D30 | 1. Desfibrilador con accesorios para paciente ADULTO - PEDRIATRICO | 2
1.1. Equipo de corriente alterna y batería recargable
1.2. Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continúo integrado
1.3. Con selector de nivel de energía para descarga bifásica
1.4. Con sistema para probar descarga
1.5. Tiempo de carga máximo de 8 segundos para máxima carga
|  |  | 1.6. Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación) y marcapasos |  | No se evidencia que el equipo tenga estos modos
1.7. Administración de descargas mediante electrodos de desfibrilación multifunción o palas
2. Monitor:
2.1. Pantalla LCD o TFT a color de mínimo 7"
2.2. Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 o 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.3 Con alarmas que permitan identificar alteraciones en la monitorización del ECG
|  |  | 2.4. Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y del nivel de carga de la batería. |  | No se especifica que exista la alarma de desconexión al paciente
2.5. Con opción de software de visualización de informes de descargas
3. Palas:
|  |  | 3.1. Para descargas externas convertibles adulto-pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. |  | No se especifica que las palas detecten actividad electrocardiográfica.
3.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
3.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
4. Sistema de Registro:
4.1. Impresora interconstituida al equipo
|  |  | 4.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. Disponibilidad de marcar: Reporte de fibrilación |  | Confirmar si permite marcar el reporte de fibrilación
4.3 Reporte del resumen de eventos
4.4Modo de impresión manual y automático seleccionable por el usuario.
5. Batería:
5.1. Recargable e integrada.
5.2. Que permita dar al menos 100 desfibrilaciones a 270 J, carga máxima o 3 horas de monitoreo continuo como mínimo, o Mínimo 120 minutos de marcapaso en modo continuo.
5.4. Tiempo de carga del equipo máximo 4 horas
6. Marcapasos:
6.1. Marcapasos externo interconstruido usando electrodos auto adheribles.
6.2. Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos 0 hasta 200 mA o mayor.
6.3. Duración de pulso de 30 milisegundos o menor.
6.4. Frecuencia de marcapasos ajustable en pasos en el rango de 40 pulsos por minuto o menor y 170 pulsos por minuto o mayor.
6.5. Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
6.6. Presentar parámetros en pantalla y/o registrador.
7. Con posibilidad de medir SPO2
8. Aprobado por la CE o FDA
Equipo | Monitor de Signos vitales (cirugía) | EDAN Im70 | 1. Monitor configurado o modular de manejo táctil o teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora. Con accesorios para paciente ADULTO | 2
2. Pantalla: Tipo LED, LCD o TFT o mayor, 12 pulgadas o más. A color
3. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica
4. Detección de marcapasos
|  |  | 5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 5 curvas simultáneas. |  | No especifica el despliegue de las 5 curvas simultáneas
6. ECG
6.1. Frecuencia cardiaca.
|  |  | 6.2. ECG, que permita el despliegue de al menos 2 curvas, a elegir de entre 3 derivaciones. |  | No especifica el despliegue pedido
6.3. Detección de mínimo 13 Arritmias SISTOLE, VFIB/VTAC, VT>2, PARES, BIGEMINIA, TRIGEMINIA, R EN T, PVC, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, LATID FALTANTES, IRR, PNC, PNP, VBRADY, VENT.
7. Saturación de Oxigeno (SPO2)
7.1 Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 0 a 100% Despliegue numérico y gráfico.
7.2 Rango de 0 a 120 rpm adulto y 0 a 150 rpm neonato/pediátrico
7.3 Sensores de SpO2 tipo pinza desinfectable
|  |  | 7.4 Opcional SPO2 nellcor o massimo |  | obligatorio
8. Presión No Invasiva (NIBP)
8.1. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). El equipo debe tener la capacidad de identificar cambios hemodinámicos en el paciente y hacer tomas de presión no invasivas de forma automática.
8.2. Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal).
8.3. Con intervalos de tiempo automático mínimo entre 1 hasta 480 minutos
8.4. Modos para la toma de presión: manual, automática y continuo a diferentes intervalos de tiempo.
9.Que cuente con dos canales para medición de temperatura
10. Módulo CO2
10.1 Equipo con posibilidad de módulo de capnografía
10.2 Límite de alarma de apnea 10-40s
12. Alarmas:
12.1. Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
12.2. Alarma de apnea.
12.3. Alarma del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor.
12.4. Con silenciador de alarmas.
12.5. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros
13. Con batería interna de litio recargable con duración de 2 horas o más y con cargador
14. Posibilidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
15. Peso de 5,5 Kg o menor
16. Software en español
17. Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
18. Aprobado por la CE o FDA
19. Con puerto LAN, USB incluido
20. Tendencias de 120 horas o más seleccionables en diferentes tiempos, seleccionables por el usuario.
22. Gases anestésicos
23. Con presión Invasiva
Equipo | Monitor de Signos vitales (recuperación) | EDAN iM50 | 1.Pantalla: Tipo LCD o TFT o mayor, A color | 8
2. ECG,
|  |  | 2.1 Que permita el despliegue de al menos 2 curvas |  | Dan información sobre las derivaciones y no sobre el despliegue
2.2 Detección de Arritmias
3. Saturación de Oxigeno (SPO2)
3.1 Saturación de Oxigeno (SPO2): rango de 0 a 100% Despliegue numérico y gráfico.
4. Respiración:
4.1 Rango mínimo de 0 hasta 100 rpm
5. Presión no Invasiva (NIBP)
5.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
5.2 Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal)
5.3 Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300 mmHg
5.4 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
5.5 Con medición de presión invasiva
6. Temperatura
6.1 Dos Canales
6.2 Rango de medición de 0 a 50° C
7. Alarmas
7.1 Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
7.2 Con silenciador de alarmas.
7.3 Que permita revisar y modificar los límites superior e inferior
7,4 Alarma de apnea
|  |  | 7.5 Con batería interna litio recargable con duración de 4 horas o mas |  | Se debe entregar el equipo con la batería 4,2Ah que tiene duración de >7h que es la que cumple la especificación
7.6 Software en español
7.7 Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Equipo | Lámpara cielítica | POLARIS 100-200 | 1. Equipo fijo para iluminar el campo quirúrgico durante la exploración o maniobras quirúrgicas dentro de quirófanos | 2
2. Columna fija al techo.
3. Dos brazos articulados porta lámparas
4. Con giro rotatorio de 360º
5. Integrada por 2 lámparas
5.1. Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
5.2. Con fuente de luz led blanca
5.3. Temperatura de color 5600 º Kelvin o menor
5.4. Índice de rendimiento de color de 95% o mayor.
5.5 Diámetro de los cabezales de la lámpara máximo de 620 mm
5.6 Diámetro del campo de luz 200 mm
|  |  | 5.7 Energía de radiación 560 W/m2 o menor por cabezal. |  | La justificación no corresponde
|  |  | 5.8 Intensidad luminosa homogénea de 120.000 a 160.000 luxes a 1m de distancia de la fuente por cada satélite |  | Confirmar si la Intensidad luminosa homogénea de 120.000 a 160.000 luxes a 1m de distancia de la fuente por cada satélite
5.10 Leds con luz blanca con tiempo de vida de 50000 horas o mayor.
6. Panel de control electrónico en pared y cabezal para encendido, apagado y aumento y disminución de la intensidad luminosa.
|  |  | 7. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección, con cuerpo de aluminio y/o polímero y cubierta de cristal o polímero. |  | No se puede evidenciar el cumplimiento, se debe dar respuesta a cada requisito de la especificación, incluyendo el tipo de material.
8. Índice de reproducción cromática Ra 95 o mayor
10. Mangos desmontables y esterilizables.
11 instalación
11. Especificar el peso del equipo
Equipo | Mesa de cirugía | BenQ Dr. Max 7000 | 1. Mesa quirúrgica electrohidráulica | 2
2. Capacidad de carga estática de mínimo 250 Kg
3. Ruedas con sistema de frenos
4. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm como mínimo
5. Ancho del tablero de la mesa de 50 cm como mínimo
6. Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil
7. Superficie radiolúcida accesible al equipo de rayos X
|  |  | 8. Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera |  | No se observa la información en la ficha técnica donde especifica que sean desmontables.
|  |  | 9. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de 30º/ -45º grados como mínimo. |  | No se observa la información en la ficha técnica donde especifica que sea desmontables
|  |  | 10. Control remoto o de mano alámbrico para los movimientos electrohidráulicos, con panel resistente e impermeable |  | No especifica que sea resistente e impermeable
11. Sistema de emergencia manual que permita el control de los movimientos de la mesa en caso de falta de fluido eléctrico
|  |  | 12. Cojines antiestáticos, removibles, sin costuras y termosellado, con memoria para prevención de ulceras, anti escaras y de fácil limpieza de mínimo 6 cm. fijación de colchoneta a través de tiras de gel que proveen mayor adhesión e higiene |  | Se consultó a la interventoría
13. Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis. Miembros inferiores o piernas
14. Debe permitir el fácil acceso de la Unidad Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.
15. Vida útil superior a 8 años
16. Que realice los siguientes movimientos electrohidráulicos:
16,1. Elevación y descenso que cubra el rango de 72 a 105 cm como mínimo, con respecto al piso y sin colchoneta
|  |  | 16. 2 Fowler de 75/-50 grados |  | Se consultó a la interventoría
16. 3 Trendelenburg de 30 grados como mínimo
16. 4 Trendelenburg inverso de 30 grados como mínimo
16. 5 Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20 grados como mínimo
16. 6 Desplazamiento longitudinal del tablero de 25 cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C.
17. Accesorios
17.1 placa de cabeza
17.2 Placa de piernas
17.3 Arco de Anestesia
17.4 Apoya Brazos
|  |  | 17.5 Kit de ortopedia extensión de miembros Inferiores - Equipo de extensiones - Mandril de fijación - Carro para equipo de extensiones - Placa de asiento para posicionamiento lateral - Equipo para apoyar la pierna - Barra de contra tiro posición lateral |  | Se debe garantizar la entrega de cada parte relacionada en el kit
|  |  | 17.6 Kit de Artroscopia de hombros - Apoya cabeza - Pieza de sujeción - Placa para artroscopia de hombros |  | Se debe garantizar la entrega de cada parte relacionada en el kit
|  |  | 17.7 Estribos Gopel, Pernera Gopel, Clamp de fijación |  | Se consultó a la interventoría
18.8 Accesorios de fijación de tibia
18.9 Sistema posición de menisco
18.10 Sistema de posicionamiento de rodilla
Equipo | Electrocardiógrafo | Pillips TC10 | 1. Pantalla LDC O TFT de minimo 5"" con visualización de curvas y valores numéricos | 2
Procesamiento
2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea de 12 derivaciones
3. Bateria recargable
4. Al menos señalización y/o alarma de mala conexión de electrodos.
5. Al menos 3 velocidades diferentes
6. Sensibilidad minimo 3
7. Almacenamiento minimo de 100 ECG
8. Impresora termica
9. Alimentación de 100/240V - 50/60 Hz"
|  |  | 10. Sistema de alarmas para: Fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, bradicardia |  | No se especifica que pueda detectar arritmias, fibrilación ventricular
11. Protección de desfibrilador
12. Funciones de adquisición de la señal: mensajes de derivación desconectada, rechazo de ruido y oscilación de la base
|  |  | 13. Medición de la frecuencia cardiaca que permita medir a 240 lpm o mayor |  | No se encontraron, documento sin foliación
|  |  | 14. Tiempo de arranque: Menos de 7 segundos |  | No se encontraron, documento sin foliación
15. Información del paciente aceptada: ID paciente, fecha de nacimiento, sexo
Pantalla
16. Pantalla mínimo de 4,3", LED, TFT o LCD en color
|  |  | 17. Software interpretativo para pacientes adultos y pediátricos que detecte por lo menos: arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Análisis de segmento ST |  | No se especifica que pueda detectar arritmias, fibrilación ventricular
|  |  | 18. Datos visualizados: Ritmo cardiaco, ID de paciente, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, visualización estándar de 12 derivaciones. |  | No se encontraron, documento sin foliación
Impresora
19. Térmica con papel térmico
20. Que permita una velocidad de 25 mm/s o menor y 50 mm/s
|  |  | 21. Número de trazos: 3 derivaciones + 1 ritmo o 3 derivaciones; seleccionable por el usuario |  | No se encontraron, documento sin foliación
|  |  | Teclado |  | No se encontraron, documento sin foliación
22. Tipo membrana con respuesta táctil o teclado de software en pantalla
Almacenamiento
23. Almacenamiento interno o externo: 200 ECG en la memoria externa (tarjeta SD)
Formato de datos
24. Almacenamiento del ECG en formatos XML y/o PDF
Batería
25. Recargable de litio
26. Capacidad de la batería mínimo de 7,2 V a 4800 Miliamperios
27. Mínimo 100 minutos de impresión de ritmo o mínimo 6 horas de funcionamiento continuo
28. Con garantía mínimo de 2 años
29. Con carro de transporte
Equipo | Laringoscopio | Riester 12311 | 1. Mango | 2
1.1 Hecho de metal y que no cause corrosión.
1.2 Acabado acanalado o rugoso.
1.3 Compatibles con todos los modelos de hojas.
2. Alimentación por baterías recargables o alcalinas.
2.1 Tipo C, tipo D o tipo AA.
3. Iluminación
3.1 Por Fibra óptica.
3.2 Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo
4. Hojas hechas de acero inoxidable.
4.1.- Tipo Macintosh (curva sin aristas ni ángulos) o Miller (recta).
|  |  | 5. Existen diferentes medidas, que son a elección de las necesidades del servicio y pueden ser: |  | Aclarar cuáles serán entregadas
|  |  | 5.1 - Neonatal. 0 (Macintosh) y/o 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y/o Miller). |  | Aclarar cuáles serán entregadas
|  |  | 5.2.- Adultos. 3 y 4 (Macintosh y/o Miller). |  | Aclarar cuáles serán entregadas
Equipo | Aspirador de vacío 2L | SMAFF YX930D | 1.Máximo vacío entre -675 -680 mmHg | 2
2.Flujo mínimo de 40 L/min
3.Botellas de mínimo 2 litros
4.Nivel de ruido menor a 60 d.B
5.Sistema de trabajo operación continua
Equipo | Regulador vacío |  | 1. Cuerpo de protección fabricado en ABS duradero y de alta calidad | 5 | Confirmar si el material es ABS
2. Capacidad de Vacío de 0 - 760mmHg
3. Manómetro Integrado
4. Posee una Gran Perilla reguladora de Flujo
5. Precisión del medidor de: +/- 4 ~ 10 %
|  |  | 6. Peso máximo de 0.5 Kg |  | Confirmar que el peso sea de 0.5Kg o menor
Equipo | Regulador de oxígeno tipo YUGO |  | 1. Regulador de Oxigeno con Manómetro | 4
2. Para Flujos de 0 a 15 Lpm
3. Presión de salida entre 45 y 55 psi
4. Manómetro de Presión hasta 3000 psi
Equipo | Flujómetros | GENTEC FM197B-15L-CH | 1.Capacidad 0-15 Litros | 20
2. Configuración simple
|  |  | 3. Tipo de conexión chemetron |  | No es posible validar con la información presentada
4. Calibrado a 50 psi
5. Precisión lectura 10%
6. Salida roscada para acople de humidificador
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 30x15 cm | ACERMEDICA | Cubetas en acero inoxidable con tapa 30 x 15 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 15x10 cm | ACERMEDICA | Cubetas en acero inoxidable con tapa 15 x 10 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cubetas en acero inoxidable con tapa 23x12 cm | NACIONAL | Cubetas en acero inoxidable con tapa 23x12 cm Mínimo 2 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Cureta Buck #1 roma (Cureta para procedimientos menores) | REDA 45110-01 | Cureta (procedimients menores) acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 4
Instrumental quirúrgico | Cureta volkmann de 17 cm por 8 mm | REDA 33470-02 | Cureta volkmann de 17 cm por 8 mm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 6
Instrumental quirúrgico | Disector de Lanegenbeck de 19 cm (Elevador de periostio de Lanegenbeck) | REDA 33710-19 | Acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 4
Instrumental quirúrgico | Pinza de diseccion con garra de 14 cm | REDA 11120-14 | Pinza de diseccion con garra de 14 cm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 20
Instrumental quirúrgico | Pinza de diseccion con garra de 16 cm | REDA 11120-16 | Pinza de diseccion con garra de 16 cm acero quirúrgico grado médico mínimo 5 años de garantía | 1
Instrumental quirúrgico | Riñonera | REDA 89139-25 | Riñonera, 23 cm de largo x 12cm de ancho (± 2cm en cada medida), material acero inoxidable, mínimo 5 años de garantía | 30
Instrumental quirúrgico | Tijera metzenbaun curva de 20 cm | REDA 09281-20 | Tijera metzenbaun curva de 20 cm, acero quirúrgico grado médico, mínimo 5 años de garantía | 2